计量器具选用方案

1．工程概况

北京××工程位于北京市××区××路××号，总建筑面积××㎡，基础尺寸41.16×43.96m，地下2层，地上16层，结构形式为全现浇框架一筒体结构。士0.000相当于绝对高程51.70m，设计室外地坪一0.45m，基础埋深一10. 75m,檐高59.65m，建筑物总高度65.40m.。

本工程垫层厚度100mm；基础为1. 5m厚平板筏基，基底标高为一10.75m；地下室外墙厚度为350mm，内墙厚度为250mm，300mm，350mm，500mm不等，顶板厚为200mm，250mm。

地下室防水等级为一级，基础底板、外墙采用II＋Ⅲ型SBS高聚物改型沥青防水卷材；屋面采用Ⅲ＋Ⅲ型SBS高聚物改型沥青防水卷材；卫生间防水为1.5mm厚非焦油聚氨醋涂料，周边上卷250mm。

地上部分外墙为250mm厚陶粒混凝土砌块，内隔墙均为150mm厚陶粒混凝土砌块。

2．检验、测量和试验设备的购置

2.1  设备购置前，由使用单位计量员提出书面申请，填写购置审批表一式两份，由技术部审核，超过2000元的单件设备，由总工程师批准后方可购买，购置文件交技术部存档，详见图18一1计量设备购置、检验、使用流程图。

2.2  购买时，必须具有《制造计量器具许可证》的厂家生产的，具有CMC标志的计量器具和经国家技术监督局批准及检定合格的进口计量器具。

3．检验、测，和试验设备的校准

3.1  对所有影响施工质量的检验、测量和试验设备，应按规定周期或使用前应按国家承认的基准、标准到国家法定计量检定机构或经批准授权的检定机构进行确认、校准和调整，一律不得自行检定。无标准时，应以规定的文件作为校准依据，由有资格的人员进行检定，并在记录中注明。

3.2  需要进行周期校准的检验、测量和试验设备，包括A（强检）、B(非强检）类，在接到技术部周检通知时，使用单位做好检验、测量和试验设备周期校准的准备工作，必要时，应准备备用的检验、测量和试验设备，以保证现场工作的连续进行。对校准设备的校准证书，正本交技术部存档，抄件存本单位。

3.3  必须建立检验、测量和试验设备的校准资料。资料应包括计量器具登记表、计量器具管理目录、计量器具分布和计量器具周检计划表。根据校准资料，对设备按A（强检）、B（非强检）、C（一般管理）分别归类管理。

4．本工程主要测A参数及选用的计量器具分析

4.1  依据工程概况选用计量器具

4.1.1  士0.000标高相当于绝对高程51.70m，室内外高差0.45m，檐高59.65m，需用准确度士3mm水准仪，准确度士2"经纬仪，5m水准标尺进行测量。

4.1.2  建筑物定位采用半站测距仪及50m钢卷尺测量，轴线用经纬仪测量，所用仪器均经校准检定合格。

4.1.3  该工程为筏板基础，板厚1.5m，基底标高为一10.75m，需用50m钢卷尺配合水准仪采用

图18一1   计量设备购置、检脸、使用流程圈

垂吊钢尺法引测标高，以及5m水准标尺进行测童，各墙外形截面尺寸，楼板顶板厚尺寸需用5m或7.5m钢卷尺测量。

4.2  降水工程计盘器具

由降水分包方实施，降水采用基坑周外设自渗砂井，向外抽水以达到降水目的，使水位降至基底50cm以下，采用5m钢卷尺进行侧量。

4.3  土方开挖及回填工程计量器具

边坡除北侧1:0:3放坡，其他面采用护坡桩，挖土时测量人员紧随，控制标商及边坡尺寸。余±200mm为人工清运，土方回填严格控制每步虚铺厚度≤250mm，其最小干密度不小于1.55g/cm3，需用水准仪、5m水准标尺、5m或7.5m钢卷尺、经纬仪、环刀、天平等进行测量、试验。

4.4  钎探工程计量器具

钎探深度1.5m,需用5m以上切卷尺测量。

4.5  基础防水工程计量器具

4.5.1  检查含水率不大于9％时方可施工，施工环境温度低于＋5℃时不予施工，需用天平、温度计等进行测量、试验。

4.5.2  接缝处长边搭接大于l00mm，短边搭接大于150mm,需用5m以上钢卷尺进行检查，外墙防水700mm高为内贴法，用钢尺进行检查。

4.5.3  底板保护层豆石混凝土40tnm厚，用水准仪测量所做灰饼标高，然后冲筋保证保护层厚度达到要求即可。外墙采用C40P8抗渗混凝土，底板采用C35P8抗渗混凝土，防水层做完后粘贴苯板保护。

4.6  模板工程计量器具

4.6.1  基础：东、南、西三面砌240砖墙，2200mm高为外模，底板北侧采用多层板支立，需用5m以上钢卷尺及靠尺即可。

4.6.2  地下室外墙：采用大模板支撑浇筑混凝土，需用水准仪抄测标高控制，以及用5m以上钢卷尺、工程检测尺检查其垂直度即可。

4.6.3  独立柱、主体结构、楼梯：独立柱、主体结构施工时主要以水准仪控制标高，钢卷尺配合测量，工程检测尺检查垂直度，必要时采用经纬仪检查垂直度。楼梯可采用小型水平尺检查水平度。

4.6.4  所有模板标高用水准仪和5m水准标尺进行检测。

4.7  钢筋工程计量器具

4.7.1  钢筋绑扎时要留设保护层：保护层厚基础底板为35mm，外墙外侧30mm，外墙内侧25mm，梁柱25m=,楼板15mm，保护层厚度用5m钢卷尺检查即可。

4.7.2  钢筋锚固长度、搭接长度用3m以上钢卷尺检查即可。

4.7.3  马凳间距、钢筋间距、箍筋间距、箍筋加密区长度用3m以上钢尺检测，钢筋加工尺寸用5m以上钢尺检查。

4.7.4  底板弹出墙、柱的轴线及边线，用经纬仪放线。

4.7.5  钢筋直径大于20mm的采用等强锥螺纹、冷挤压接头连接，锥螺纹接头加工前，先用压力机预压，以压力机压力表控制压力大小，用套丝机套丝，用卡环检测丝口质量，锥螺纹接头施工使用力矩扳手拧紧。冷挤压也以压力机压力表控制挤压程度，压痕深度用卡环检查。

4.8  混凝土工程计量器具

4.8.1  采用商品混凝土，商品混凝土的计量（砂、石、水泥、外加剂）由商品混凝土供应单位控制，项目经理部做试脸。商品混凝土进人现场，用坍落度筒测试坍落度位，并做相应试块（需100 ×100 ×100m抗压试模30组、175 ×185 ×150mm抗渗试模3组）。

4.8.2  对现浇混凝土标高用水准仪或钢尺检查，柱、梁每层垂直度采用2m托线板类仪器检交（工程检测尺检测），全高用经纬仪检查；表面平整度用2m靠尺和楔型塞尺检查，其余预埋件位置尺寸用钢尺检查。

4.9  砌筑工程计量器具

工程参数用以下计量器具检查：

4.9.1  对墙砌体顶面标高用水准仪和尺量检查；

4.9.2  垂直度用2m托线板类仪器检查冶

4.9.3  砌体表面平整度、灰缝用施工线、靠尺和楔形塞尺检查；

4.9.4  砂浆试块需用试模9组。

4.10  架子工程计量器具

对地基要求、构造要求、安全要求及搭设参数需配备3m, 5m, 30m以上的钢卷尺、水准仪、经纬仪及一个ZC一8接地电阻表。

4.11  装饰装修工程计量器具

4.11.1  门窗工程：弹出＋0.5m水平控制线找规矩，需配备一台水准仪和一个水准标尺。

4.11.2  抹灰：冲筋及墙体表面平整度，需配备工程检测尺和3m以上钢卷尺。

4.11.3  水泥楼地面、地砖地面及屋面工程质量检查需配备工程检测尺、塞尺，拌制砂浆配备2台TGT-1000A型台称计量沙子重量。

4.12  机械计量器具

从施组中的施工机具设备需用量计划分析，施工机具设备不需配备计量器具。

4.13  主要材料计量检测

4.13.1  钢筋进人现场采用电子吊钩称计量。

4.13.2  木材采用钢卷尺（5m）计量，玻璃用3m钢尺检测，按实际平方米计量。

4.13.3  水泥、石灰、液体材料用TGT一1000A型台称抽检。

4.13.4  沙子、石子、豆石、石渣用5m钢尺计量。

4.13.5  其余以个、块、根为单位的材料按实际数量计量，如：空心砌块。

4.14  冬季施工计量器具

应做好测温记录工作，浇筑混凝土时应留置测温孔，需配备温度计50根，数字测温计1个。

4.15  雨季施工计量器具

施工用电设备应有接地、接零措施，需用一个接地电阻表和两个绝缘电阻测试表以及其他电度表、电压表、电流表等。

4.16  技术质量计量器具

技术质量措施中的参数需配备一套工程质量检测器和经纬仪、水准仪、水准标尺、5m钢卷尺、30m以上钢卷尺。

4.17  试验计量器具

除前面所提到的混凝土抗压、抗渗，砂浆试模，回填土干密度试验所需的计量器具外，还需做砌块、防水材料、钢筋连接等试验，这类试验项目经理部无需配备计量器具，由项目经理部取样后送公司试验室或监理指定试验室进行试验并执行有见证取样和送检规定。

4.18  文明施工计量器具

根据文明施工方案中各方面的内容及参数值，需配备5m或7.5m钢卷尺和一个接地电阻表，两个绝缘电阻测试表即可。

4.19  能源控制计量器具

对临时用水、用电需配备一个职工生活用水表，一个项目经理部生活区用水表，一个施工用水表，一个施工用电表，一个生活用电表。

4.20  电气施工计量器具

4.20.1  预埋管线中暗配管弯曲半径应大于管外径的10倍，采用套管连接时，套管长度为管外径的1.5～3倍，钢管间隔1m左右与钢筋绑扎牢固，管线长度超过下列情况应加装中间接线箱，无弯时30m，有一个弯时20m，有两个弯时15m，三个弯时8m,需用一把5m和30m以上的钢卷尺测量。

4.20.2  本工程接地电阻值不大于1Ω,需配备一个接地电阻表。

4.20.3  管内穿线后要检测导线的绝缘电阻，阻值应大于0.5MSZ。照明在送电前，应做好各回路绝缘电阻测试，绝缘电阻值要不小于0.5MSZ。电动机试运行前要进行测量，其绝缘电阻值要不小于1Mn，需配备绝缘电阻表。

4 .21  建筑给排水、采暖施工计量器具

4.21.1 采暖管道安装：钢焊接需配备一把焊接检查尺，暖气干管采用30mm厚岩棉管壳，外缠玻璃丝布，用L=150mm针检查厚度。

4.21.2  炉片安装：距立管700mm，散热器中心与墙面距离为130mm，用钢尺检查。供回水干管，支管坡度用水准仪或水平尺控制。

4.21.3  散热器：给水管道试压试验需配备3个压力表，给水横管坡度、控制计量器具同散热器供回水干管。

4.21.4  排水管道安装：排水管道上吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距：横管不大于2cm，立管底部的弯管处设支墩，应用5m钢卷尺检查，排水管道坡度用水准仪进行控制。

4.21.5  卫生洁具安装位置要正确，单独器具偏差小于10mm，成排器具偏差小于5mm，用钢尺和拉线检查。

4.21.6  热水管道安装：主立管及干管均采用30mm岩棉管壳保温，采用L= 150mm钢针检查厚度。

4.21.7  消防立管，机泵安装、试验的计量器具同给水管道。

4.22  其他计量器具

由于生产质量检查的需要，外包队还需配备钢卷尺、氧气表、乙炔表，外包队配备的器具归到项目经理部管理，计量员建账下发登记。

5．分包工程使用的计f器具的管理

5.1  分包单位使用的计量器具由项目经理部统一管理，所有计量器具必须提供校准合格、处于有效期范围的有效证件（如检定证书），由主任工程师协助计量员收取有效检定证件。

5.2  分包单位使用的计量器具由项目经理部统一做标识。

5.3  分包工程项目有：防水、降水、土方开挖、水电、消防、弱电等。

6．检验、测量和试验设备的标识

6.1  检验、测量和试验设备的标识，统一由技术部负责管理。

6.2  凡经校准后的检验、测量和试验设备，应粘贴标识，以证明该设备处于有效期内，并在标识上注明编号，下次校准日期和检定人员姓名。

6.3  设备标识由技术部按校准的检定证书或批准资料名目发给使用单位，由使用单位计量员负责标识。

7．检验、测量和试验设备使用、维护和保养

7.1  制定检验、测量和试验设备的使用、维护和保养制度。

7.2  所有设备在使用时，使用人应保证其精度为已知，且能满足规定要求。

7.3  在操作过程中，发现检验、测量和试验设备的精度偏离校准状态时，应及时停止使用，对偏离校准状态的检验、测量和试验设备进行重新校准，经校准合格后方可使用。

7.4  应对精度失准的检验、测量和试验设备，检查分析失准原因，制定防止失准的纠正措施。并填写检验、测量和试验设备的失准报告。

7.5  应对使用精度失准的检验、测量和试验设备出具的检测结果进行复测，评定已测试结果的有效性。

7.6  应按检验、测量和试验设备的技术文件的要求对设备进行使用、调整、维护和保养。必要时，应对使用人员进行交底或培训，严禁私自拆修。

7.7  应根据设备性能要求，对在用的检验、测量和试验设备提供必要的操作环境，使其在搬运、储存、使用过程中不影响精度和准确度，确保设备完好。定期检查所采取的方法是否恰当以便及时改进，保证检验、测量和试验设备的各项指标在允许范围之内。

7.8  对精密、大型、贵重的检验、测量和试验设备，必须指定专人使用、维护和保养，严禁无关人员私自动用，且应采取必要的措施，消除或减少环境（如温度、湿度、震动、屏障隔音等）对测试结果的影响。

8．检验、测量和试验设备的封存

8.1  检验、测量和试验设备在比较长时间内不使用，由使用单位计量员提出申请，填写封存记录，经技术部审批予以封存，除对封存的设备做好封存记录外，计量员还应在该设备上粘贴封存标识，注明封存日期。

8.2  任何人不得私自开封使用封存的检验、测量和试验设备，若开封，需计量员提出申请，经技术部批准，方可开封、并做好相应的记录和标识，超过检定周期的，经重新校准后方可使用。

9．检验、测量和试验设备降级使用或报废

9.1  经检定机构检定、修理后的检验、测量和试验设备，仍无法保证原有精度或准确度，但仍有使用价值，应按检定证书中规定的级别降级使用，由检定人员出具降级使用报告单，同时修改校准台账。

9.2  对不能修复或无修理价值的检验、测量和试验设备，由检定部门校准后出具检定结果通知书，由计量员提出申请，填写报废单，一式两份，经技术部批准后方可报废。

10．检验、测量和试验设备需配备一览表

经过分析，本工程配备以下计量器具就可满足施工生产、技术质量要求，见表18－1：

表18－1                         计量器具配备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子经纬仪 | DJD2 | 台 |  | 1 |  | 已配 |
| 2 | 光学经纬仪 | TDJ2E | 台 |  | 1 |  | 待配 |
| 3 | 水准仪 | DZS3一1 | 台 |  | 1 |  | 待配 |
| 4 | 水准仪 | AL332 | 台 |  | 1 |  | 已配 |
| 5 | 台秤 | TGT一500 | 台 |  | 1 |  | 已配 |
| 6 | 台秤 | TGT一1000A | 台 |  | 1 |  | 已配 |
| 7 | 台秤 | TGT一1000 | 台 | 1 |  | 已配 |  |
| 8 | 电子吊钩称 | 15t | 台 | 1 |  | 已配 |  |
| 9 | 氧气表 | 0～2.5 0～25MPa | 套 | 3 |  | 待配 |  |
| 10 | 乙炔表 | 0～0.25 0～4MPa | 套 | 3 |  | 待配 |  |
| 11 | 水准标尺 | 5m | 根 | 2 |  | 待配 |  |
| 12 | 温度计 | 一50～150℃ | 根 | 40 |  | 待配 |  |
| 13 | 坍落度筒 |  | 套 | I |  | 待配 |  |
| 14 | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 7 |  | 待配 |  |
| 15 | 测距仪 | ND3000 | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 16 | 天平 | HC一TP12A-20 | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 17 | 祛码 | 1～1000g | 套 | 1 |  | 待配 |  |
| 18 | 游标卡尺 | 0～150mm | 把 | 1 |  | 待配 |  |
| 19 | 外径千分尺 | 0～25 mm | 把 | 1 |  | 待配 |  |
| 20 | 外径千分尺 | 25～50mm | 把 | 1 |  | 待配 |  |
| 21 | 万能角度尺 | 0～320° | 把 | 1 |  | 待配 |  |
| 22 | 回弹仪 | ZC3--A | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 23 | 力矩扳手 |  | 把 | 2 |  | 待配 |  |
| 24 | 温湿度自动控制器 | swmSZ | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 25 | 试模 | 100 × 100 ×100mm | 组 | 30 |  | 待配 |  |
| 26 | 试模 | 70.7×70.7×70.7mm | 组 | 9 |  | 待配 |  |
| 27 | 试模 | Φ175×185×150mm | 组 | 3 |  | 待配 |  |
| 28 | 工程检测尺 |  | 把 | 2 |  | 已配 |  |
| 29 | 干湿计 | 一15～50℃ | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 30 | 数字温度计 | 一50～ 15℃ | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 31 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 2 |  | 待配 |  |
| 32 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 15 |  | 待配 |  |
| 33 | 钢卷尺 | 7.5m | 把 | 10 |  | 待配 |  |
| 34 | 接地电阻表 | ZC一8 | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 35 | 绝缘电阻表 | ZC一7 | 台 | 2 |  | 待配 |  |
| 36 | 万用表 | DT一一266 | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 37 | 漏电开关测试仪 | M12121 | 台 | 1 |  | 待配 |  |
| 38 | 环刀 |  | 套 | 10 |  | 待配 |  |

11．检验、测量和试验设备资料管理

11.1  计量规范、文件管理

11.1.1  技术监督法规汇编（计量法规分册）

11.1.2  公司计量管理规定

11.1.3  计量员岗位职责

11.2  计量器具记录管理

11.2.1  计量器具送检记录

11.2.2  计量器具标识记录

11.2.3  计量器具发放零用登记台账

11.2.4  计量器具的功能机台账

11.2.5  计量器具分布台账

11.2.6  计量器具管理目录台账

11.2.7  计量器具周检计划台账

11.2.8  计量器具周检通知单

11.2.9  计量器具购置审批表

11.2.10  计量器具封存单

11.2.11  计量器具开封单

11.2.12  计量器具报废单

11.2.13  计量器具检定证书(抄件)

11.2.14  C类计量器具检定记录

11.3  能源记录管理

11.3.1  电表计量原始记录

11.3.2  水表计量原始记录

11.3.3  水量消耗结超情况报表

11.3.4  电量消耗超情况报表

11.3.5  水、电表计量器具台账